内镜一体化清洗消毒中心技术参数

| 名称 | 技术参数详细说明 |
| --- | --- |
| 清洗槽面及干燥台面 | 1、采用进口高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），原料厚度≥5MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型； 2、无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗、寿命长，不变色、不变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害； ▲3、槽体整体采用防泛水设计，周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 4、台面厚度＞5mm，高度860mm。 ▲5、初洗、次洗、末洗槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面 ▲6、槽体与背板连接在槽后上方向上突出60mm以上，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。 ▲7、转角位置设置转角槽，而非直角设计，既方便医务人员站位使用，又节省消毒液、节省空间。 8、为保证现场安装及清洗要求，清洗槽及干燥台尺寸及数量必须符合以下招标要求： 方槽式台面规格：三联槽外径：1220mm×660mm，三联槽内径：970mm×110mm×135mm；小方槽外径：610mm×660mm×170mm，小方槽内径：490mm×410mm×170mm ；单方槽外径：长700mm×宽660mm×深170mm，单方槽内径：长600mm×宽490mm×深170mm ；双方槽外径：长1355mm×宽660mm×深170mm，双方槽内径：长1200mm×宽490mm×深170m；转角槽：长780mm×宽780mm×深170mm ；专用节约槽：610mm×450mm×深140mm。。 |
| 功能背板及灯箱 | 1、背板材料采用进口PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 2、背板采用整体式一次性压模吸注而成，简洁美观、易于维护保养。 ▲3、背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 |
| 台面支架 | 1、台面支架选用进口304不锈钢，厚度1.2mm。 2、带万向轮，所有柜体均设计有防腐、防潮、承重的储物底板。 |
| 柜门 | 1、采用进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱， 2、具有环保、易吸收冲击（对高精密仪器尤为重要）、高度防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点； 3、柜门颜色可选。 |
| 防锈供排水系统 | 1、给水龙头和去水器选用优质304不锈钢材质，其它所有给水管和排水管均采用优质PRPP管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 2、具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，非PVC钢丝软管及PVC-U管材及管件组成； |
| 一体化供气管道系统 | 采用专用品牌气动部件，承压强，寿命长，外径≥6mm，内径≥4mm。 |
| 电路系统 | 电源线采用三芯带地线，加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养。 |
| 自动注液器 | 1、隐藏式设计，注液器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。 ▲2、整体配置实现自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。 3、微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。 4、配有多种牌子的内镜连接头，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换。 5、严格按国家卫生部2016年颁布的《软式内镜清洗消毒技术规范》的标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。 ▲6、酶洗和消毒环节可以增加外循环装置，实现内外同时灌流及流动冲洗，使清洗更彻底，保证消毒效果。 7、 电压：24V 功率：72W |
| 高压供水器 | 连接高压水枪使用，其水压自动恒定控制，自动启动，属高压脉冲型，具有高水压低水流特性，微电脑控制程序，提供恒定高压力的注水，无论用户供水水压在高于或低于设定压力时启动，永远维持恒定压力。 电压：AC12V，水压：≥0.42mPa，流量：5.0 L/min，功率：≤65W。 |
| 水处理器 | ▲1、处理性能指标要求：按照2016年颁布的《软式内镜清洗消毒技术规范》的标准，专用水处理器，过滤精度0.2um ，净化水质，更保证内镜清洗安全。 2、水处理器安装方便，科学合理，体现实用性及经济性，便于维护。 3、过滤芯更换成本较低，能提高运营效益。 ▲4、 净水量600L/H |
| 高压供气机 | 1、工作方式：采用静音医用无油气泵， 2、外包装尺寸：长45cm、宽45cm、高63cm，大小约：长41cm、宽41cm、高55cm； 3、工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W， 4、额定排气量≥110L/min（0.4mpa），停机压力：0.75mpa， 5、机器工作噪音≤58db， 6、容积 ：25L 7、大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。 8、流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机， ▲9、配置0.2微米气体过滤器 |
| 专用水龙头 | 1、全优质SUS304不锈钢材质，长期防锈能力强； 2、进口品牌陶瓷阀芯，密封性强，耐磨； 3、出水嘴的气泡器（起泡器）过滤件采用进口品牌，出水柔和； 4、全不锈钢软式编织管，连接软管两端为全不锈钢螺母，不采用铜螺母； 5、取水可360度旋转式设计； 6、有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便； 7、表面砂光（拉丝哑光）及多层防腐防锈处理，可承受高酸碱环境的使用。 |
| 高压水枪 | 1、额定压力0.29Mpa。 2、压力和出水，出气方向可调。 3、配5个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。 4、内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 5、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 6、开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 7、开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 高压气枪 | 1、额定压力0.29Mpa。 2、压力和出水，出气方向可调。 3、配5个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。 4、内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 5、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 6、开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 7、开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 消毒气体排风系统 | - 减少药物残留蒸发气体对人体伤害和室内无刺激异味。 - 残余气体排风方式可排放于下水道中或根据场地订制外排。 ▲3、抽吸时噪音低于35dB，电压24V，电流1.0A,转速大于3560RPM。 ▲4、直流马达金属叶轮，蜗壳及安装支架组成，机构紧凑、风量大、风压高。 ▲5、配套管路、气路、电路设计安装 ▲6、排风安装位置采用背板方式，非槽内设计方式。重点是消毒槽开盖后的挥发阶段强排。 |
| 消毒槽盖 | 采用ABS材质，独立开模制造，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。 |

一体化内镜清洗消毒中心配置清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 产地 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗槽 | PMMA | 中国 | 单方槽外径：长610mm×宽660mm×深170mm | /槽 | 3 |
| 2 | 酶洗/消毒槽 | PMMA | 中国 | 单方槽外径：长610mm×宽660mm×深170mm | /槽 | 2 |
| 3 | 柜架及门 | PMMA | 中国 | 与清洗槽及吹干机操作台配套 | /套 | 1 |
| 4 | 功能背板 | PMMA | 中国 | 与清洗槽及吹干机操作台配套 | /套 | 1 |
| 5 | 全自动电子水源开关 | 顺元 | 广州 | SY-DZSY-900 | /个 | 1 |
| 6 | 可控式水龙头 | 优欧 | 中国 | 单冷型 | /个 | 3 |
| 7 | 高压水/气枪 | 顺元 | 广州 | SY-50 | /支 | 5 |
| 8 | 水处理器 | 组装 | 广州 | 0.1µ+0.22µ+紫外线杀菌装置 | /套 | 1 |
| 9 | 内镜清洗消毒流程牌 | 定做 | 广州 | SY-900-P | /套 | 1 |
| 10 | 保养操作平台 | 顺元 | 广州 | L170CM | /套 | 1 |
| 11 | 照明灯 | 瑞思维 | 佛山 | 3W | /个 | 12 |
| 12 | 多功能一体化电路系统 | 顺元 | 广州 | SY-900-A | /套 | 1 |
| 13 | 专用供排水系统 | 顺元 | 广州 | SY-900-B | /套 | 1 |
| 14 | 灌流器 | 顺元 | 广州 | HH-88 | /个 | 5 |
| 15 | 高压气泵 | 岱洛 | 江苏 | AT60/25 | /台 | 1 |
| 16 | 自动吹气功能 | 顺元 | 广州 | SY-CQGN-900 | 套 | 1 |
| 17 | 酶洗/消毒槽盖 | 顺元 | 广州 | 与消毒槽配套 | 个 | 2 |
| 18 | 纱布盒 | 顺元 | 广州 | 定制 | 个 | 1 |
| 19 | 酶瓶架 | 顺元 | 广州 | 定制 | 个 | 1 |
| 20 | 手套盒 | 顺元 | 广州 | 定制 | 个 | 1 |
| 21 | 毛巾架 | 顺元 | 广州 | 定制 | 个 | 1 |
| 22 | 清洗接头/套管 | 顺元 | 广州 | 根据不同品牌内镜配套 | 套 | 5 |

內镜纯水系统参数（120L）

| 內镜纯水系统参数（120L） |  |
| --- | --- |
| 1 | 设备参数 |
| 1.1※ | 产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准；纯化水符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤10CFU/100mL |
| 1.2 | 产水量：≥120L/H(25℃水温)、日产水量≥600升； |
| 1.3 | 配≥120储水箱 |
| 1.4 | 离子去除率：≥98% |
| 1.5 | 产水电导率：≤15us/cm（25℃） |
| 1.6 | 细菌总数:≤10CFU/100mL |
| 1.7 | 系统回收率:≥50% |
| 1.8 | 供水方式：循环供水 |
| 1.9 | 杀菌方式：紫外灭菌＋化学消毒 |
| 1.10 | 冲洗方式：自动冲洗 |
| 1.11 | 工作环境：5-40℃相对湿度≤80% |
| 1.12 | 工作电源：220V±10% 50-60HZ 主机制水运行功率：1KW，使用方需配备电源220V±10%，50HZ、需配5孔插座一个。 |
| 1.13 | 控制方式：自动控制运行 |
| 1.14 | 水源要求：城市自来水，水流量≥0.25T/H，水压力≥0.3MP |
| 1.15 | 占地要求：设备摆放面积按实际使用面积设计，使用方需有水源：自来水进水口φ20、排水地漏需要做φ50（如在楼上建议做防水层处理）。 |
| 1.16 | 设备尺寸：520*700*1500 120L水箱尺寸主机一体 |
| 2 | 预处理系统 |
| 2.1 | PP滤芯:PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯，过滤精度可达5um，可有效的过滤除原水中的泥沙、铁锈、 藻类等粗颗粒类杂质 |
| 2.2 | AC活性炭滤芯：选用椰壳为原料，采用物理法精制而成；具有耐磨强度好，吸附性能高，主要吸附余氯、色素、异味和部分有机物。 |
| 2.3 | 高压泵：由于反渗透膜必须在一定的工作压力下才能产出预期设计的水量及达到理想的脱盐率，所以必须配置高压泵为为反渗透膜提供足够的工作压力。进水具备低水压保护可防止进水缺水而泵空转造成损坏。 |
| 3 | 反渗透系统 |
| 3.1 | 反渗透主机主要包括保安过滤器、高压泵和RO反渗透膜。水经过高压泵加压进入RO反渗透膜，小颗粒悬浮物、绝大部分离子和有机物、细菌病毒等95%以上的杂质被滤除，浓水排放至地漏，纯水储存到纯水箱。 |
| 4 | 后置处理系统 |
| 4.1 | 后置处理部分包括纯水箱、供水泵/紫外灭菌＋化学消毒模块。紫外灭菌＋化学消毒模块能快速广谱杀灭水中细菌，且具有持续杀菌能力，能保证每个用水点出水绝对无菌。 |
| 5 | 系统控制 系统相关设备受”水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行； 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、两种模式协调运行，保证设备正常制水及应急用水。 |
| 6 | 供水泵 |
| 6.1 | 供水系统就是将处理好的纯净水输送至各用水点，且保证正常用水的前提下还预留30%以上的余量，以确保供水压力及水质时刻新鲜无菌。 |
| 7 | 紫外灭菌 |
| 7.1 | 本系统采用紫外消毒，紫外灯会破坏生物的再生能力，穿透力强、且无色无味，因为一个细菌在24小时内会繁殖成百上千甚至上百万细菌，这也意味着即使最有效的空气过滤器也不能完全去除微生物，所以利用紫外线灭菌是治本之道。 |
| 8 | 循环供水管网10米， |
| 8.1 | 本系统采用循环供水管网系统，即无菌水从水处理机房供出，经管网到达用水点，余量水经回水管回流至纯水箱再次消毒杀菌，这样能保证在下班时间及节假日不用水时管道内水质始终是循环流动的，从而防止细菌滋生，确保无菌，且管道常年不用清洗消毒。 |
| SY-RO-120L | 设备主机尺寸：520*700*1500 整机重量：100KG 安装尺寸：（mm)1.5平方米 额定电压：220V 额定功率：1KW 额定频率：50HZ |

| SY-RO-120L配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | PLC电路控制器 | ZYNJQX | 套 | 1 |
| 2 | 人机交互触摸屏 | 7寸 | 套 | 1 |
| 3 | 在线监测电导表 | ZYDI1612DT | 套 | 2 |
| 4 | 蓝色卫生级PE管 | DPE-04B | 米 | 3 |
| 5 | 白色卫生级PE管 | DPE-04W | 米 | 3 |
| 6 | 黑色卫生级PE管 | DPE-04BK | 米 | 1.5 |
| 7 | 无菌纯水箱 | 内置120L | 个 | 1 |
| 8 | 灭菌装置 | ZYSD254W14 | 套 | 1 |
| 9 | 化学消毒功能 | 一键式消毒程序 | 套 | 1 |

內镜纯水系统配置清单